1. AMAÇ : Cihaz, meyve ve tahıl işlemede basıncı kontrollü olarak uygulayarak farklı özelliklerde fonsksiyonel ürünler üretmek için kullanılır.

2. KAPSAM: Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği bölümünü kapsamaktadır.

3. SORUMLULAR: Doç. Dr. Sibel YAĞCI, Arş. Gör. Faruk DOĞAN

4. UYGULAMA :

- Şalterler açılır (sağ taraftaki 3’lü şalter buhar jeneratörünün, sol taraftaki 3’lü şalterler ise ekran ayar bölümünündür),

- Buhar jeneratörü ve ekran ayarı sağ taraftaki açma kapama kolu (kırmızı) çevrilerek açılır.

- Buhar jeneratörünün arka kısmındaki su kazanı yarısına kadar arıtılmış su ile doldurulmalıdır. Buhar jeneratörü su seviyesi göstergesinde 3 ışık yanması idealdir (Daha düşük ve daha yüksek seviyelerde çalışılmaz).

- Su seviyesi kontrol edildikten sonra su kazanının altında bulunan su vanası açılır daha sonra pompa ve rezistanslar açılır (Yeşil).

- Buhar jeneratörünün arka kısmındaki manometrenin 6 Bar’a ulaşması beklenir.

- Daha sonra sistemde yeterli ısıya ulaşıldığı için rezistansların ikisi kapatılır.

- Vakum tankının kapağı kapatılır (Tankın yukarısındaki ve aşağısındaki vanaların kapalı olduğundan emin olunuz ).

- Numune kabı içine numune koyularak reaktöre yerleştirilir.

- Kapağı kapatılarak vanalar kontrollü biçimde sıkılır ( Her vana kademeli sıkılarak diğerine geçilir. Örneğin bir vana 2 kere sıkıldıysa diğerine geçilip o da aynı şekilde bir döngü halinde sıkılır ).

- Reaktörün tepesindeki vana kapalı olmalıdır.

- Ekranın başına geçilerek Ayar 1 ve Ayar 2 sayfalarından çalışmak istenilen süre, basınç, vakum, reaktör ile vakum tankı arasında bulunan oransal vananın açılma oranı ayarlanır. Ekran ayarı manuel ve otomatik olmak üzere 2 kısımdır.

- Ayar 2 sayfasında otomatik veya manuel aktif olarak gözükmektedir. Ekranda hangisi yanıyorsa o aktiftir.

- Sağ taraftaki şalter açılarak kompresör çalıştırılır.

- Çalışmak istenilen buhar basıncı, vakum ve süre değerleri girilir.

- Diğer değerler sabittir. Start’a basılarak işlem başlatılır.

- İşlem sonunda vakum tankı ve reaktör arasındaki oransal vana gürültülü bir şekilde açılır ve otomatik kapanır.

- Kompresör ile yeterli hava sağlanmazsa otomatik olarak açılmaz. Böyle bir durumda manuel ayar sayfasından oransal vanaya tıklayarak açılır.

- Otomatik devam eden işlemde vana tekrar kapanır ( Oransal vananın kapalı olup olmadığı vakum tankı ile reaktör arasından bakılarak kontrol edilebilir. Dişli ise kapalı düz ise açıktır ) .

- Uygulama bittikten sonra reaktörün tepesindeki ve vakum tankının altındaki vana ve vakum tankının kapağı açılır.

- Reaktörün vidaları açılarak örnek alınır.

- Vakum tankı her uygulamadan sonra bir sonraki işlem için bir bez bile kurulanmalıdır.