**1. AMAÇ:** Cihaz, buğday numunelerin öğütülmesinde kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ar-Ge lab. 4’ü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd.Doç.Dr. Mehmet KOYUNCU,Arş. Gör. Nazlı ŞAHİN

**4. UYGULAMA:**

*Kırma Bölümü*

**1.**Cihazın elektrik fişini uygun bir prize takınız ve çalıştırınız.

**2.** Öncelikle kırma bölümünü 15 dk. boş çalıştırarak ısıtınız.

**2.**Buğday düşme hızını cihazı boğmayacak şekilde ayarlayınız.

**3.**Tavlanan buğdayı değirmenin haznesine boşaltınız.

**4.**Öğütme bittikten sonra yaklaşık 1 dk. boyunca ayrılma işlemi tamamlanıncaya kadar bekleyiniz.

**5.**Elde edilen ürünü uygun eleklere alınız ve çalkalayıcıda çalkalayınız.

**6.**Cihazı kapatınız.

Redüksiyon bölümü;

**7.**Öncelikle redüksiyon bölümünü15 dk. boş çalıştırarak ısıtınız.

**8.**Un hızını ayarlayınız.

**9.**Kırma bölümünden alınan unu değirmenin haznesine cihazı boğmadan boşaltınız.

**10.**Öğütme bittikten sonra yaklaşık 1 dk. boyunca ayrılma işlemi tamamlanıncaya kadar bekleyiniz.

**11.**Cihazda herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz.

**12.** Cihaz kullanım defterini doldurarak imzalayınız.

**CİHAZ GÜVENLİK TALİMATLARI:**

**1.**Elek vidasının yerine oturduğundan emin olunuz.

**2.**Cihaz ısındıktan sonra besleyiniz, öncesinde besleme yapmayınız.

**3.**Aşırı beslemeden kaçınınız. Cihazı boğmayınız.

**4.**Ayrıntılı bilgi için “Kullanım Kılavuzunu” inceleyiniz.