- Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilmelidir.

- Cihazın azot gazı bağlantısı kontrol edilmelidir.

- Cihazın göz ile genel kontrolü yapılmalıdır. Etrafının açık ve rutin bağlantıların haricinde iletken bir cisim ile temas halinde olmadığından emin olunmalıdır.

- Cihazın malzeme çekmecesinin kapalı olduğu kontrol edilmelidir.

- TLD Reader’in arkasındaki Power düğmesi ile açılır. TLD Reader açılışta bir müzik ile uyarı verir ve ardından otomatik olarak kalibrasyon moduna geçer. Cihaz ile çalışmaya başlamadan önce en az 45 dakika elektronik sistemin dengeye gelmesi için bekleyiniz.

- Süre sonunda azot gazı vanası açılmalıdır. Sadece tüpün tepesindeki büyük vanayı hafifçe açılır. Vanayı çeyrek tur döndürmek yeterli olacaktır. Diğer vanalara dokunmamalıdır.

- Cihazın ön tarafında bulunan basınç göstergesinin topunun yaklaşık orta seviyede (biraz altında olabilir) olduğunu kontrol ediniz.

- Bilgisayar programı bu durumda çalıştırmamalı, çalıştırılsa bile ONLİNE pozisyonuna getirilmemelidir.

- Cihazın açılmasını takiben kısa bir sessizliğin ardından (10-30s) “çıt çıt…” sesi ile foto-çoğaltıcı tüpün istenen yüksek gerilim ulaştığı anlaşılır ve böylece kalibrasyon süreci başlamış olur. Kalibrasyon süreci boyunca cihazın ön panelinde AUTOKOMP uyarısı belirir. Bu durumda müzik yeniden çalmaya ve TLD Reader’ın ön tarafındaki yeşil lamba flaş yapmaya başlar. Bu uyarıyı görüldüğünde TLD Reader’in numune çekmecesi hafifçe ve sona kadar çekilir. Çekmece sona ulaştığında ince bir çıt sesi duyulur, müzik sesi ve flaş uyarısı kesilir ve sistem kalibrasyona devam eder.

- Sistem istenilen kalibrasyon sayımına ulaştığında yeniden müzik çalmaya ve ön taraftaki yeşil lamba flaş yapmaya başlar. Bu durumda TLD Reader’in numune çekmecesi sona kadar ve dikkatlice kapatılır.

- Çekmece tam kapandığında, ince bir çıt sesi duyulur. Müzik sesi ve flaş uyarısı kesilir ve sistem kalibrasyona devam eder. Kalibrasyon işlemi tamamlandığında kısa bir süre müzik sesi yeniden duyulur ve kesilir.

- İşlem tamamlandığında cihazın ön panelinde Ready yazmak suretiyle işlemin tamamlandığını bildirir.

- Bilgisayar programının Main sekmesinde Online/Offline butonuna basılarak bilgisayar ile TLD Reader arasında iletişimin başlaması sağlanır. Bu anda TLD Reader bir müzik uyarısı verir.

- Cihaz bilgisayar ile iletişime geçtiği ve sağ alt köşede geçerli durumun sistem tarafından otomatik olarak ONLİNE konumuna değiştirildiği kontrol edilir.

- Yeniden kalibrasyon sürecinin başladığı kontrol edilir. (Bkz. 9. madde)