**1. AMAÇ:** Hastanemiz sterilizasyon işlemleri için kullanılan otoklav cihazının kullanımı, bakım ve temizliğini yapmak

**2. KAPSAM:** Ameliyathane, sterilizasyon ünitesi.

**3. KISALTMALAR**

**4. TANIMLAR**

**5. SORUMLULAR:** Sterilizasyon Merkezi Sorumlusu, Sterilizasyon Merkezi Yardımcı Sağlık

Personeli,

**6. FAALİYET AKIŞI**

6.1 Cihaz çalıştırılmadan önce su ve hava kontrol edilir. Su veya hava yoksa cihazı çalıştırmayınız

6.2 Cihazın açma anahtarını sağa çevirerek cihazı çalıştırın.

6.3 Yaklaşık 20-25 dakika sonra cihaz ısınır jenaratör manometresi 3.5 bar çeker manometresi

2 bar olduğunda cihaz hazırdır.

6.4 Cihaza düzgün şekilde malzemelerinizi yerleştirin, paketlerin arasında boşluk bırakın çok

fazla yükleme yapmayın.

6.5 Kapı kaldırma butonuna basılı tutarak kapıyı kapatın.

6.6 Kapıyı kapatın ekranda standart programlar tuşuna basın karşınıza gelen ekrandan cihaza

yüklediğiniz malzemeye uygun programı seçin ve başlat tuşuna basın.

6.7 Kapı indirme butonuna basarak kapıyı indirin.

6.8 Program bitiminde kapıyı açın, cihazın sıcak olduğunu unutmayın. Malzemelerinizi ısıya

ısıya dayanıklı bir eldiven vasıtasıyla dikkatlice çıkarın.

6.9 Cihaz program bittiğinde sesli bir ikaz verir, ayrıca ekranda yazı ile programın bittiğini

belirtir.

6.10 Paketleri çıkardıktan sonra cihazın içinde kalıntılar oluşmuş ise mutlaka temizleyin.

6.11 Bakım ve Temizlik

6.11.1 Cihazın iç yüzeyini nemli bir bezle temizleyin.

6.11.2 Cihazın iç yüzeyinin temizliği cihaza zarar vermeyen temizlik maddeleri ile temizlenir

6.11.4 Cihazın silikon olan kapak kısımları sabah açıldıktan sonra ve cihazın çalıştırılma işlemi

bittikten sonra tekrar silikon sprey ile temizlenir.

6.11.6 Bakım ve temizlik talimatı üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılır.